Gdańsk, x-xx-xxxx

RAPORT WEWNĘTRZNY

z realizacji pracy badawczo-wdrożeniowej

tytuł raportu: „Wytyczne do opisu patentowego – badanie i terapia zeza i amblyopii.”

nr raportu: TYPOxxx/xx/xx

praca zrealizowana w ramach projektu:

„Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności
i w przemyśle”

w okresie od 20-05-2009 do 30-06-2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

Autor:  Łukasz Kosikowski

- Spis treści

1	Spis treści	2

2	Cel realizowanej pracy	2

3	Analiza	2

4	Podsumowanie	5

- Cel realizowanej pracy

Celem było opracowanie wytycznych do wniosku patentowego w temacie badanie i terapia zeza i amblyopii.

- Analiza

Ze względu na liczne publikacje patentowe w tej dziedzinie, skupiono się na integracji rozwijanego w ramach projektu oprogramowania do badania i terapii zeza i amblyopii z urządzeniem do śledzenia wzroku co stanowi innowację w tej dziedzinie.

- Wytyczne do opisu patentowego

## Elementy składowe systemu

System składa się z :

- komputera,

- monitora LCD 19” (1280x1024px),

- urządzenia do śledzenia wzroku – eye-tracker,

- oprogramowania do obsługi eye-trackera,

- oprogramowania do badania i treningu wzroku.

## Zasada działania systemu.

#### Badanie:

Użytkownik wykonuje badanie w 9 punktach ekranu dla lewego i prawego oka  regulując parametrami (położenie, skala, obrót) w taki sposób, aby uzyskał fuzję. Badanie jest wykonywane w taki sposób, że bada się parametry przekształcenia obrazu niezbędne do uzyskania fuzji dla jednego i drugiego oka w dziewięciu punktach kontrolnych. W tym samym czasie aplikacja do badania wzroku pobiera dane z aplikacji obsługującej eye-tracker i weryfikuje współrzędne punktu ekranu na które patrzy użytkownik. Po wykonaniu badania przez użytkownika dla obu oczu w 9 punktach aplikacja posiada zbiór parametrów odpowiadających wadzie wzroku osoby badanej.

#### Terapia:

Podczas terapii eye-tracker dostarcza informacji o współrzędnych punktu, na który patrzy użytkownik (aplikacja znając współrzędne punktów które zwracał eye-tracker podczas badania może korygować wynik eye-trackera). W przypadku gdy punk, na który patrzy użytkownik znajduje się wewnątrz siatki 3x3 (patrz Rys.  1), parametry przekształcenia obrazu są dobierane na podstawie wyników badania z punktów sąsiednich (patrz Rys.  2).

Rys.  1 Wynik detekcji punktu ekranu, na który patrzy użytkownik (punkt patrzenia znajduje się wewnątrz siatki 3x3)

Rys.  2 Punkty pomiarowe będące źródłem danych do obliczenia parametrów przekształcenia obrazu dla danego punktu patrzenia.

W przypadku gdy punkt patrzenia znajduje się poza obszarem siatki 3x3 (Rys.  3), parametry przekształcenia obrazu w danym punkcie są obliczane na podstawie wyników badania w punktach sąsiednich (Rys.  4).

Rys.  3 Wynik detekcji punktu ekranu, na który patrzy użytkownik (punkt patrzenia znajduje się na zewnątrz siatki 3x3)

Rys.  4 Punkty pomiarowe będące źródłem danych do obliczenia parametrów przekształcenia obrazu dla danego punktu patrzenia.

- Podsumowanie

Zaproponowane wytyczne do patentu można rozszerzyć o konkrety sposób prezentacji obrazu:

- z wykorzystaniem okularów anaglifowych,

- z wykorzystaniem okularów polaryzacyjnych i monitora 3D.

Zaproponowany system, przy założeniu, że eye-tracker dostarcza informacji o współrzędnych patrzenia dla każdego oka osobno, może posłużyć do weryfikacji różnicy między „widocznym” kątem zeza wynikającym z przemieszczenia oka, a kątem o który należy skorygować obraz, aby uzyskać fuzję. W takim przypadku konieczna jest duża dokładność eye-trackera w określaniu pozycji.